- 附2

- 临床试验要求

- 一、基本要求

应遵照《医疗器械临床试验质量管理规范》要求开展临床试验工作。

临床试验过程应遵照《口腔颌面部X射线检查操作规范》的摄影前准备和操作程序的要求。

临床机构应根据入组试验人群的年龄、组织厚度等选择适宜的曝光参数，遵循正当化原则（即：考虑医务人员和受试者所受的辐射危害后，认为辐射的受益大于风险）以及辐射防护的最优化原则（亦称ALARP原则，即最低合理可行原则）而获得必要的诊断信息（使用合理可达到的最低辐射剂量），参考注册申请人推荐的典型曝光条件。

- 二、临床试验评价指标

- （一）主要评价指标

临床图像质量优良率（见“三、临床评价标准”中（一）的1和2部分）。

- （二）次要评价指标

1.安全性：机械、电气等方面的安全性评价

2.设备功能稳定性、机器使用便捷性

- 三、临床评价标准

- （一）临床图像质量评价

对于每一幅临床图像，应挑选若干关键解剖结构，评价其清晰度，进而判断该幅图像是否符合临床诊断要求，判断结论为符合或不符合。

关键解剖结构清晰度的直接评价结果为：

①清晰可见：解剖学结构的细节清晰可辨。

②可见：解剖学结构的细节可见，但不能清晰辨认。

③不可见：解剖学结构可大致显示，但细节未显示。

若设备支持曲面体层摄影、头影测量功能，每项功能应分别进行符合统计学要求的评价。

- 1.曲面体层摄影

1.1上颌部位

| 曲面体层摄影-上颌部位（含牙列） | 清晰可见 | 可见 | 不可见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上颌窦形态，骨壁完整性 |  |  |  |
| 牙槽突 |  |  |  |
| 牙齿形态 |  |  |  |

评价标准：上述各项解剖结构达到可见及以上，则认为符合临床诊断要求。

1.2下颌部位

| 曲面体层摄影-下颌部位（含牙列） | 清晰可见 | 可见 | 不可见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下颌皮质骨完整性， 连续性，形状 |  |  |  |
| 下颌松质骨细节， 骨小梁结构 |  |  |  |
| 下颌管骨壁及走向 |  |  |  |
| 牙齿形态 |  |  |  |

评价标准：上述各项解剖结构达到可见及以上，则认为符合临床诊断要求。

1.3颞下颌关节部位

| 曲面体层摄影-颞下颌关节部位 | 清晰可见 | 可见 | 不可见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颞骨关节窝形状 |  |  |  |
| 髁突大小,形状 |  |  |  |

评价标准：上述各项解剖结构达到可见及以上，则认为符合临床诊断要求。

- 2.头影测量摄影

2.1头颅侧位

| 头影测量摄影-头颅侧位 | 清晰可见 | 可见 | 不可见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼻根点 |  |  |  |
| 耳点 |  |  |  |
| 颏下点 |  |  |  |
| 鼻尖点 |  |  |  |

评价标准：上述各项解剖结构达到可见及以上，则认为符合临床诊断要求。

2.2手腕部

| 头影测量摄影-手腕部 | 清晰可见 | 可见 | 不可见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关节间隙 |  |  |  |

评价标准：上述各项解剖结构达到可见及以上，则认为符合临床诊断要求。

- （二）安全性评价

安全性评价的结论为安全/不安全。

安全性评价至少应包括以下几方面，可结合设备特点和临床方案自行添加。

| 安全项目 | 安全 | 不安全 |
| --- | --- | --- |
| 机械安全型 |  |  |
| 电气安全性 |  |  |
| 其他 |  |  |

评价标准（举例）：

①机械安全性：如果整个临床试验过程中，没有运动部件意外动作、倾倒、零件脱落、机械断裂、撞击或挤压患者/操作者的事件，则认为安全；否则认为不安全。

②电气安全性：如果整个临床试验过程中，没有发生漏电，则认为安全；否则认为不安全。

③其他：如果整个临床试验过程中，没有其他不可接受的不良事件，则认为安全；否则认为不安全。

- （三）整机功能、稳定性、便捷性评价

整机功能、稳定性、便捷性评价结论为满意/一般/不满意。至少应评价以下内容，申请人可结合设备特点自行补充。

| 项目 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 |  |  |  |
| 患者摆位 |  |  |  |
| 控制按键、手闸 |  |  |  |
| 摄影过程 |  |  |  |
| 图像后处理 |  |  |  |
| 图像存储和管理 |  |  |  |
| 设备稳定性 |  |  |  |
| 便捷性 |  |  |  |
| 摆位难易程度 |  |  |  |
| 图像处理便捷性 |  |  |  |

评价标准（举例）：

3.1功能评价

①在摆位过程中，机架和患者承载机构起停顺畅、定位准确则认为摆位功能满意，若出现按键迟滞、运动有卡顿但能够完成预期操作，则认为一般；若出现按键无反应或运动不符合预期，则认为不满意。

②控制按键、手闸使用过程中反应灵敏、功能正常，则认为满意；反应不够灵敏但不影响功能实现，则认为一般；若不能使用，则认为不满意。

③图像处理软件能流畅地执行各项功能，无软件异常崩溃和卡滞，则认为满意；若后处理功能可以执行，但有明显卡滞现象，则认为一般；若后处理功能执行中出现软件异常，则认为不满意。

④若摄影过程流畅并取得预期需要的图像，则认为满意；若能够执行扫描流程取得原始数据，但需要手动重建图像，则认为一般；若不能执行扫描流程，则认为不满意。

⑤若扫描图像都能够完整保存，可方便地检索，则认为满意；若每次扫描的图像数据记录都能完整保存并检索，但检索过程繁琐，则认为一般；若扫描图像或患者数据出现无故丢失或无法检索，则认为不满意。

3.2稳定性评价

整机在整个试验过程中可持续正常工作，则认为满意；若试验中虽出现错误但可以迅速恢复，无不可恢复的错误发生，可24小时正常开机，则认为一般；若出现故障导致设备不能正常使用，则认为不满意。

3.3便捷性评价

①摆位难易程度：按照说明书规定的方法，操作员可方便地完成拍摄摆位，则认为满意；若摆位过程较为繁琐但最终可以完成，则认为一般；若按说明书规定的方法无法完成摆位，则认为不满意。

②操作界面友好性：操作界面清晰、各按钮及图表位置合理、能顺畅操作各项功能，则认为满意；若操作界面和位置基本合理，则认为一般；若操作界面不清晰、位置不合理，则认为不满意。

③图形处理便捷性：若图像软件操作流畅，则认为满意；若操作不够顺畅但基本功能可实现，则认为一般；若操作过于繁复，则认为不满意。

- 四、临床评价主体

- （一）安全性评价

设备操作者。

- （二）临床影像质量评价

应由有经验的口腔科医生或专业从事口腔放射的医生阅片，要求中级职称或以上。采用双人独立评价的方式，有条件时建议采用由不参与临床试验的独立第三方机构进行临床影像质量评价。若同一患者的两份评价结果不一致时，可请年资高的第三人参与评价，且少数服从多数；或者以较低评价为准。

- （三）整机功能、稳定性、便捷性评价

设备操作者。

- 五、临床试验例数

临床试验设计：考虑产品特性，X射线产品的临床试验，应设计为目标值法的单组试验。

为了确保临床试验主要评价指标（临床图像质量优良率）达到显著的统计学意义，基于主要评价指标计算的临床试验例数应符合统计学要求。

一般来说，根据临床经验，临床图像质量优良率不得低于90%（目标值p0），假设临床图像质量优良率（p1）为96%、在单侧统计学显著性水平（）为0.025、检验效能（1-）为80%时，试验最少需要160例受试者，考虑试验操作过程中可能的脱落率约10%，共需纳入180名受试者。

验证曲面体层摄影功能共需要180例受试者。针对曲面体层摄影的 3个部位（上颌部位、下颌部位、颞下颌关节部位），建议样本量尽可能在上述部位中均衡分配。若某产品仅声称某一个部位的功能，则验证该部位功能的样本量应满足统计学要求的最低受试者数量（即：180例）。

若某设备除曲面体层摄影外，还声称支持头影测量摄影，则每项功能的病例数均应符合上述统计学要求。

验证头影测量摄影功能共需要180例受试者。针对头影测量摄影的2个部位（头颅侧位、手腕部），建议样本量尽可能在上述部位中均衡分配。若某产品仅声称某一个部位的功能，则验证该部位功能的样本量应满足统计学要求的最低受试者数量（即：180例）。

在临床试验中，申办方应根据各自产品性能给出样本量计算依据，样本量需同时满足本指导原则中规定的最低样本量要求。

在符合伦理学的原则下，同一个受试者可以用于多个功能、多个部位的验证。

- 六、设备应达到的基本要求

- （一）临床影像质量评价（主要评价指标）

应按照单组目标值法进行假设检验，并进行统计学推断，确认临床图像质量优良率不低于目标值，且具有统计学意义。

- （二）安全性评价（次要指标）

报告不安全事件例数及比例。

- （三）整机功能、稳定性、便捷性评价（次要指标）

对于所有评价，报告所有不满意的例数及比例。

- 七、临床试验中的质量控制

为了保护病人的权益和数据的完整性，建议采用中央注册系统分配受试者登记号，所有受试者登记号不得二次使用。所有登记注册的受试者，理论上均需纳入最终的统计分析。